微波消解仪 项目采购文件

- 浙江亚通新材料股份有限公司采购办就 “微波消解仪”（项目名称）进行公开询比采购，欢迎有意向的供应商参加本项目采购活动。

- 一、采购编号：YTFZB-2025-1022

- 二、采购内容及技术指标

- 本项目采购内容为微波消解仪设备1台，包括但不限于该设备的装卸、安装、调试、培训及相应的售后服务等。

- 2.1 主要供货范围

表1 设备供货组成

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主机（含一体式控制系统和操作软件） | 1 |
| 2 | 全罐压力控制系统 | 1 |
| 3 | 接触式内温测量红外传感器 | 1 |
| 4 | 耐腐蚀排风系统 | 1 |
| 5 | 智能状态反应灯 | 1 |
| 6 | 转子及消解罐自动识别系统 | 1 |
| 7 | 高压消解罐组件（含内罐，外罐，泄压盖，密封塞） | 16 |
| 8 | 转子抬升系统 | 1 |
| 9 | 配套赶酸器 | 1 |
| 10 | ≥16位高压消解转盘 | 1 |
| 11 | 转盘旋转底座 | 1 |

表2 设备配套关键组件推荐

| - 序号 | - 名称 | - 型号及规格 | - 推荐品牌 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 测量红外传感器 | LT02或其他 | Optris或其他 |  |
| - 2 | 耐腐蚀风机 | RLS170或其他 | Ebmpapst或其他 |  |
| - 3 | 转盘电机 | / | Saia-burgess或其他 |  |

2.3主要技术指标

- 1）★微波能量密度：微波能量密度≥32W/L；

- 2）★微波腔体容积：不低于55L；

- 3）▲批处理能力：同时满足16位高压消解罐转子和40位高通量消解罐转子；

- 4）★腔体材料与结构：由316L不锈钢整体制成，无焊接缝；

- 5）▲炉门安全设计与控制：采用高强度不锈钢承载安全防爆门，运行过程中始终锁定炉门，非低于安全温度和压力无法开门；

- 6）★炉门开启方式：侧开；

7）▲转子升降系统：主机腔体内置转子自动升降功能；

- 8）▲测温方法与范围：采用底部红外测温技术，测温系统直接透过消解罐测量反应液真实温度，可实现全部罐体温度监控，红外测温范围：60℃-400℃，

- 9）▲消解罐内压力控制：每个消解罐的泄压模块内含可拆解合金弹性结构体，含有独立的定量控压功能模块，具有2个或以上泄压孔超，超压自动泄压并可自动复原，拒绝破损性泄压结构；

- 10）▲内罐材质与光洁度：内罐材质由进口TFM（改性聚四氟乙烯）制作，内罐内壁光洁度优于0.8um，每个消解内罐均带有字母及数字顺序编号；

- 11） ★内罐容积：不低于100mL；

- 12）★压力套管材质与要求：由高强度增强型PEEK®（聚醚醚酮）耐压材料制作，防爆裂并支持水洗易于清洁；

- 13）★消解转子结构：一体式单圈转盘设计，转盘非内外圈多层结构，配有转子旋转底座；

- 14）▲最高工作温度：240℃；

- 15）▲最高工作压力：4MPa；

- 16）▲灯光指示系统：具有状态灯光指示系统，可随实验状态而变化灯光状态和颜色；

注：带“★”指标为必须满足，若不满足，取消参与评审资格；带“▲”为允许偏离的功能、性能和技术指标要求（负偏离）；各指标验收方法见附件3设备购置合同第五部分交货状态、包装、运输及到货验收。

- 2.4、采购数量：共1套

- 2.5、交货期：不大于30个日历天（包括安装验收），时间从合同签订之日起算。

- 2.6、质保期：不少于12个月，时间从验收合格之日起算。质量要求：合格。

- 2.7、最高报价限价：25万元

- 2.8、响应保证金：无

- 2.9、付款条件：签订商务合同后预先支付30%货款；设备安装调试合格后支付60%货款，同时开具全额增值税发票；货款总额10％作为质保金，正常使用一年后，如无质量异议，一次性支付完毕。

- 三、供应商应具备的条件

- 1、中华人民共和国境内注册的企业法人；

- 2、未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单，未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）列入严重失信主体名单。

- 四、供应商所需提交的材料

- 1、商务技术响应文件（见附件1）；

- 2、报价响应文件（见附件2）。

- 五、评审办法

实质性评审办法如下：

| 项目 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 商务技术响应文件否决情形 | 供应商名称 | 与营业执照不一致。 |
|  | 供应商资格 | 不符合供应商资格条件规定。 |
|  | 委托代理 | 委托代理人未提供有效的授权委托书。 |
|  | 签字、盖章 | 未按采购文件要求签字、盖章的。 |
|  | 响应文件有效期 | 不符合响应文件有效期90天规定。 |
|  | 响应方案 | 对采购文件的实质性要求未作出满足性或更有利于采购人的响应（允许偏离的除外）；响应方案非唯一性。 |
|  | 质量、质保期要求 | 不符合“采购内容及要求”规定。 |
|  | 交货期及安装工期 | 不符合“采购内容及要求”规定。 |
|  | 其他 | 存在其他与采购文件相违背，评审小组不能接受的条件。 |
| 报价响应文件否决情形 | 报价要求 | 未按采购文件提供的报价格式进行报价；报价超过最高限价。 |
|  | 税率 | 未按采购文件要求填报的。 |
|  | 报价格式 | 同一项目有两个或以上报价，且未声明哪一个有效。 |
|  | 报价合理性 | 经评判，供应商的报价低于成本价。 |

本项目采用综合评分法。具体评分标准如下：

| 评审因素 |  | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务技术响应文件评分标准 （0～30分） | - 1.供应商同类项目业绩 - (0-3分） | 供应商自2023年1月1日（含）以来（以合同签订合同时间为准），完成过类似加热设备且功率大于等于合同要求的项目每2个得1分，最高得3分。（提供证书复制件，原件备查） | 0-3 |
|  | - 2.厂家核心技术研发能力 - （0-4分） | 2.1 供应商有取得与本设备相关的发明专利的，每一项专利得1分，最高得2分；（提供证书复制件，原件备查） | 0-2 |
|  |  | 2.2 类似设备通过CE认证或3C认证的，每项认证得1分，满分2分。（提供证书复制件，原件备查） | 0-2 |
|  | - 3.响应方案的科学性、完整性及与需求的吻合程度 - （0-17分） | 3.1对本合同设备的技术原理、本体结构、加热控制方式、消解处理系统、；方案中对设备在实际生产运行中可能遇到的问题及其应对措施的考量，并提供较详细的优化实施建议，以及对生产工艺特色的描述：包括工艺的科学性、成熟度、可靠性、合理性。优秀得6-8分，较好得3-5分；一般得0-2分。 | 0-8 |
|  |  | 3.2 供应商设备选择主要材料、关键配套组件或配件、附件等的合理性，可靠性和品牌口碑。优秀得4-5分，良好得2-3分，一般得0-1分； | 0-5 |
|  |  | 3.3 供应商响应方案与技术需求的吻合程度，是否全部满足招标文件的全部技术指标要求的（见第五章第三条款）。全部满足得4分，偏离一项扣1分，直至扣完为止。 | 0-4 |
|  | 4.供应商设备安全相关设计 (0-2分） | 供应商设备正常运行时，仪器外壳处电磁辐射≤0.01mW/cm²，并能提供具备CNAS资质的第三方检测报告的，得2分；否则，得0分。 | 0-2 |
|  | 5.售后服务方案 (0-2分） | 供应商提供的服务能力说明、售后服务承诺、提供的售后服务方案的可行性、完整性以及服务承诺落实的保障措施、质保期内外的后续技术支持（含培训）和维护能力情况等。横向比较，较好得1-2分，一般得0-1分。 | 0-2 |
|  | 6.质保期承诺 (0-2分） | 承诺质保期年限延长的，每增加6个月，得1分，最高得2分。 | 0-2 |
| 报价评分标准 （20～70分） |  | 评审基准价 | 以各有效报价的二次平均价为基准价。 |
|  |  | 报价偏差率 | 偏差率 = 100 %×（供应商报价－评审基准价）/评审基准价 |
|  |  | 报价评分 （20-70分） | 计分办法：供应商报价与评审基准价相等的得70分，报价每高于评审基准价1 %扣1分，每低于评审基准价1 %扣0.5分，不足1 %的，采用直线插入法，得分保留小数点后两位；最高分70分，最低分20分。 |

- 注：评审基准价算法：二次平均法

- ——一次平均值：有效报价的算术平均值（有效报价在5个至7个时，去除一个最高价和一个最低价；有效报价在8个及以上时，去除一个最高、次高价和一个最低、次低价）。

- ——评审基准价：一次平均值与次低有效报价的算术平均值（有效报价4家及以下时与最低有效报价）。

- 六、响应文件及递交：纸质响应文件正本一份、副本两份，密封包装，封套上应载明项目名称、采购编号、供应商名称。响应文件递交截止时间为 2025年9月22日15:30，请有意向供应商在截止时间前将响应文件提交给我公司采购办。

- 七、评审时间和地点：评审时间同响应文件递交截止时间，地点为浙江省杭州市西湖区三墩镇金蓬街372号浙江亚通新材料股份有限公司2楼会议室。

- 八、联系方式

- 1、采购单位：浙江亚通新材料股份有限公司

- 联系人：张女士 	        联系电话：13626712603

- 2、组织单位：浙江亚通新材料股份有限公司采购办公室

- 联系人：严先生           联系电话：17858960665

- 邮寄地址：浙江省杭州市西湖区三墩镇金蓬街372号

3、监督部门：浙江亚通新材料股份有限公司内部审计部

联系人：何先生          联系电话： 0571-88965322

浙江亚通新材料股份有限公司采购办公室

2025年9月15日

附件1：商务技术响应文件格式

响应文件

（封面）

项目名称：            微波消解仪

采购编号:           YTFZB-2025-1022

响应文件内容：        商务技术响应文件

供应商：        （盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：    （签字或盖章）

日期：             年      月       日

格式一：供应商基本情况表

供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电 话 |  |
|  | 传 真 |  | 网 址 |  |
| 法定代表人 | 姓 名 |  | 成立时间 |  |
| 开户银行 |  |  | 注册资金 |  |
| 账号 |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |
| 社会统一 信用代码 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

注：附营业执照复印件加盖单位公章。

格式二：法定代表人身份证明（适用于无委托代理人的情况）

法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：          性别：          年龄：        职务：

系                              （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证明

供应商：                 （盖单位公章）

法定代表人：              （签字或盖章）

年       月       日

法定代表人身份证复印件 （或另附）

格式三：授权委托书（适用于有委托代理人情况）

授权委托书

本人       （姓名）系           （供应商名称）的法定代表人，现委托        _________（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 微波消解仪 （项目名称）的响应文件、参与采购、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                     。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明及委托代理人身份证明

供  应  商：                              （盖单位公章）

法定代表人：                              （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：            （签字或盖章） 电话

身份证号码：

年    月    日

| 法定代表人身份证复印件 （或另附） | 委托代理人身份证复印件 （或另附） |
| --- | --- |

- 格式四：业绩证明一览表

业绩证明一览表（评分业绩汇总）

| 序号 | 业绩名称 | 合同签订日期 | 合同金额（万元） | 有评审有关的指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：应附业绩合同复印件等附件，附件内容应满足评审要求。

格式五：技术响应一览表

技术响应一览表

项目名称：微波消解仪

| 序号 | 货物名称 | 技术要求 | 响应情况和页码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 微波消解仪 |  |  |  |

注：本表技术要求内容按采购文件中“二、采购内容及要求中的1、技术指标要求”，由供应商整理，并将响应情况和对应页码填写完整。

供应商（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

年    月    日

响应方案

（由供应商自行提供）

- 产品方案：产品功能、主要技术规格参数、主要部件品牌、结构、性能等详细描述（具体可参照评分标准）。

2、售后服务：服务能力说明、售后服务承诺、提供的售后服务方案的可行性、完整性以及服务承诺落实的保障措施、质保期内外的后续技术支持（含培训）和维护能力情况等（具体可参照评分标准）。

3、其他

附件2：报价响应文件格式

响应文件

（封面）

项目名称：         微波消解仪

采购编号:      YTFZB-2025-1022

响应文件内容：        报价响应文件

供应商：        （盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：    （签字或盖章）

日期：             年      月       日

格式一：响应函

响  应  函

浙江省冶金研究院有限公司采购办公室：

1.我方已全面阅读和研究了微波消解仪采购文件及补充文件，已充分理解并掌握了本项目采购的全部有关情况。同意接受采购文件的全部内容和条件，并按此确定本项目承诺的要约内容，以本响应函向你方发包的微波消解仪全部内容进行响应。

2.我方愿意以含税价人民币（大写）                元（¥        ）的总报价承接该项目，增值税专用发票税率     %，交货期：    个日历天（包括安装验收），质量达到               ，质保期        个月。

3.若成交，我方承诺将根据采购文件及补充文件的要求、响应文件及承诺条件，全面签约并履行合同规定的责任和义务。

4.本响应文件有效期为90天，我方承诺在响应有效期内不修改、撤销响应文件，否则我方同意响应保证金（若有）不予退还。

5.如确定我方为合同成交人：

(l）我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同。若因我方原因未能按时与你方签订合同，我方同意取消成交资格，响应保证金（若有）不予退还。

(2）我方承诺按照采购文件规定向你方缴纳履约保证金（或递交履约担保）（若有），否则我方同意取消成交资格，响应保证金（若有）不予退还。

(3）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同内容。

(4）我方承诺在合同协议书正式签署生效之前，本响应函、响应文件连同你方的采购文件、成交通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

6.我方承诺无串通响应行为，响应文件无虚假、伪造的内容。否则同意作无效响应处理，响应保证金（若有）不予退还；若成交之后被查实弄虚作假，同意取消成交资格，响应保证金（若有）、履约保证金（若有）不予退还；

7.我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。且我方参与本项目采购活动时不存在采购文件规定的供应商不得存在的情形。

供应商（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

年    月    日

格式二：响应报价汇总表

响应报价汇总表

项目名称：微波消解仪                             单位：人民币元

| 序号 | 响应内容 | 响应报价 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 货物响应总价 |  | 见分项报价明细表 |
| 2 | 随机备品备件 |  | 质保期内的。 |
| 3 | 易损易耗件 |  | 质保期内的。 |
| 4 | 安装费 |  | 安装工期 日历天 |
| 5 | 技术支持和服务费 |  | 包括但不限于系统设计、指导安装、调试、功能验收、培训、技术资料。 |
| 6 | 其他费 |  |  |
| 7 | 响应总报价（1）+（2）+（3）+（4）+（5）+（6） |  |  |
| 8 | 付款方式：按照采购文件合同格式条款约定 |  |  |
| 9 | 备注：报价包含：税率、运输保险、现场土建施工交底、安装条件复核确认、进场报验及交接货、指导安装、调试、培训及资料移交等；供应商未填报价格的项目，视作该项费用已包括在报价表其他项目内，在实施后采购人不予支付。 |  |  |

供应商（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

年    月    日

格式三：分项报价明细表

分项报价明细表

项目名称：微波消解仪                               单位：人民币元

| 序号 | 货物 名称 | 型号 规格 | 产地 | 品牌 | 制造商 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 重量（kg） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价合计 |  | 小写：¥ ，大写： 元。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质保期后的维保费用 |  | 元/年（不计入响应报价） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.该单价为货物至现场的价格（含税），包括货物材料、制作加工、包装、运杂费、卸车费、专业维修工具、保险费、税金和满足工艺、功能要求的附件等。

2.除在明细表中明确说明外，对于响应人未填报的货物一律视作优惠。

3.货物必须符合采购文件中相关技术要求和国家行业标准要求。

供应商（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

年    月    日

附件3：合同条款及格式

___________设备购置合同

合同编号：                                   日期：     年  月  日

签订地点：浙江杭州

甲方（需方）：浙江亚通新材料股份有限公司

乙方（供方）：

根据《中华人民共和国民法典》及有关法律法规的规定，甲乙双方经协商，达成以下条款，并由双方共同遵守。

一、合同产品名称、型号、金额、数量等

| 序号 | 货物名称 | 品牌、型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  | ¥ （大写： ）（其中增值税税额： ） |  |  |  |  |
| 备注：合同总价包含设备供货、包装费、人工费、运费、安装费、调试费、服务费等所有费用。供方需向需方提供（13%）增值税专用发票。 |  |  |  |  |  |  |

二、付款方式、交货时间、交货地点

- 付款方式：签订商务合同后预先支付30%货款；设备安装调试合格后支付60%货款，同时开具全额增值税发票；货款总额10％作为质保金，待仪器正常使用一年后，如无质量异议，一次性支付完毕。

交货时间：合同签订后     日历天（包括安装验收），自       年   月   日至       年   月   日。

交货地点：浙江省杭州市西湖区三墩镇金蓬街372号。

三、质量及技术要求

1. 产品保质期为验收合格之日起    个月，保质期内由供方负责免费维修保养，终身维护。

2. 按国家及行业标准规范、技术协议（见附件）的要求进行验收。

3. 标准规范有矛盾时，取高标准值。

四、设备监制与检验

1. 合同设备的生产制造、运输过程由供方负全责，需方不派代表参加监造和检验。

2. 需方以合同设备投运后的性能指标作为最终检验结果。

五、交货状态、包装、运输及到货验收

1. 按第三、四条款及采购文件、响应文件要求验收。详细验收方法如下：

1查看配置、清点数量。

2. 产品按行业相关标准包装，包装物供方不回收；所供产品以及产品包装物必须符合国家职业健康安全和环境保护要求；

3. 供方负责运输，送货清单一式叁份、注明合同编号，备件实物应有标牌、合格证，标牌、合格证上名称、规格型号应与合同一致。

六、安装、调试、运行和验收

由供方自行组织安装、调试。验收需要进行的试验样品、标样、耗材等材料由需方提供，试验前若供方对试验样品、耗材有异议，则由供方提供所需样品、标样、耗材等材料。

七、保证与索赔

1.违约责任

双方均应按照合同约定履行合同义务，任一方违约的，应向守约方支付合同总价款5%的违约金，并赔偿由此给守约方造成的损失（包括但不限于诉讼费、保全费、差旅费、律师费等费用）。

2.逾期交货

2.1 因供方原因造成合同设备（备件）逾期交货超过5天的，供方除应承担合同总价5%的违约金外，逾期交货5天后，每逾期1天再承担合同总价5‰的违约金，违约金从货款中直接扣除。

2.2 因供方原因造成合同设备逾期交货超过10天的，需方有权中止履行合同直至解除合同。中止履行合同或解除合同后，供方除退还需方已支付给供方所有款项外，还应承担给需方造成的损失。

3. 在质保期内出现供方原因造成的质量问题，视供方违约，具体违约条款如下：

3.1 所供备件主要技术参数（制造厂家、安装尺寸、技术参数）有一项未达到合同约定要求的。

3.2 因供方质量问题发生的相关整改费用由供方自行承担，整改后仍不能达到约定要求的；

3.3 发生安全事故，一切责任均由供方承担。若发生安全生产重大责任事故，还要扣罚供方质保金并追究由此给需方造成的损失。

3.4 其他属于供方原因导致质量问题的情形。

八、下列文件是构成本合同不可分割的部分：

1．本合同主要条款、补充条款（若有）及采购文件；

2．响应文件；

3．技术协议；

4．双方授权代表签字的书面文件。

九、合同争议的解决

1. 因执行合同所发生的与本合同有关的一切争议由双方代表通过友好协商解决。如果不能协商一致，向合同签订所在地法院起诉。

2. 尽管已诉诸仲裁，除非另有协议，双方当事人应继续履行合同项下各自的义务。

十、廉政条款

供需双方在合同洽谈、签订及履约过程中不得发生行贿受贿等违法违规行为。需方工作人员不得接受客户钱财，不得以权谋私、吃拿卡要。需方廉政监督电话：0571-88965322，何先生。

十一、通知和送达

1．本合同项下任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同下列约定的地址、联系人和通信终端。一方当事人变更名称、地址、联系人或通信终端的，应当在变更后3日内及时书面通知对方当事人，对方当事人实际收到变更通知前的送达仍为有效送达，电子送达与书面送达具有同等法律效力。

甲方联系人：张玲玲，联系电话：13626712603，联系地址：浙江省杭州市西湖区三墩镇金蓬街372号。甲方（同意□不同意）接受电子文件送达，电子终端信息如下：移动电话：13626712603，电子邮箱：13626712603@163.com。

乙方联系人：×××，联系电话：×××-××××××，联系地址：××省××市××区/县××路××号。乙方（同意□不同意）接受电子文件送达，电子终端信息如下：移动电话：1×××××××××，电子邮箱：×××@×××.com。

2．任何一方当事人向对/他方所发出的信件，自信件交邮后的第7日视为送达；发出的短信/传真/微信/电子邮件，自前述电子文件内容在发送方正确填写地址且未被系统退回的情况下，视为进入对方数据电文接收系统即视为送达。若送达日为非工作日, 则视为在下一工作日送达。

3．本合同约定的地址、联系人及电子通信终端亦为双方工作联系往来、法律文书及争议解决时人民法院和/或仲裁机构的法律文书送达地址，人民法院和/或仲裁机构的诉讼文书（含裁判文书）向合同任何一方当事人的上述地址送达的，视为有效送达。当事人对电子通信终端的联系送达适用于争议解决时的送达。

4．合同送达条款与争议解决条款均为独立条款，不受合同整体或其他条款的效力的影响。

十二、合同生效、终止和其它

1. 供需双方法定代表人或授权代表人签字、盖合同专用章后，本合同即生效。

2. 本合同一经生效，供需双方均不得擅自对合同内容（包括附件）做任何单方面的修改，所有修改或建议均应以书面形式通知对方，并经双方法定代表人或授权代表人签字、盖章后有效。

3. 合同有效期满后，供方仍应对合同设备的承诺寿命负责。

4. 本合同壹式  肆 份，需方执  贰  份，供方执  贰  份。

| 甲方 | 乙方 |
| --- | --- |
| 发包人（章）：浙江亚通新材料股份有限公司 | 供方（章）： |
| 地址：浙江省杭州市西湖区三墩镇金蓬街372号 | 地址： |
| 法定代表或代理人： （签字或签章） | 法定代表或代理人： （签字或签章） |
| 电话：0571-88965303 | 电话： |
| 开户银行：中国工商银行股份有限公司杭州三墩支行 | 开户银行： |
| 帐号：1202023309910016204 | 帐号： |
| 税号：913300007909524271 | 税号： |

合同附件： 技术协议（包括供货及服务范围、技术参数及性能描述、现场服务及管理要求、质量相关承诺、售后服务要求等）